## 7
№ | Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений | Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание
[5 empty] | Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Измерения времени и частоты
1 | Частотомеры электронно-счетные | Государственный рабочий эталон единицы частоты с номинальными значениями 1 Гц, 5 МГц, 10 МГц 3.1.ZБГ.0151.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0151 от 01.04.2016, 12 мес.
|  | Стандарт частоты FS725 | США, "Stanford Research Systems, Inc." 2006 г. | 2011 г., инв № 0000000686 | 1 Гц; 5 МГц; 10 МГц | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № 7/782-049-16 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Частотомер универсальный CNT-91 | Швеция, "Pendulum Instruments AB", 2013 г. | 2013 г., инв. № 0000001143 | 0,001 Гц – 20 ГГц; 3,3 нс...1000 с | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № 07-401-017 от 09.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Компаратор частоты ЧК7-1012 | Россия, ЗАО "Рукнар", 2010 г. | 2010 г., инв № 0000000627 | (1; 5; 10) МГц | НСТБ ±1·10-12 за 1 с | Свидетельство о поверке № 7/782-046-16 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Вольтметр переменного тока В3-71/1 | Россия, ООО "РИП-Импульс", 2011 г. | 2011 г. инв. № 0000000041 | 0,1 мВ...300 В; 10 Гц...30 МГц; (0,1...1000) МГц | ПГ ± 1,5 %; ПГ ± 6 % | Свидетельство о поверке № Р/184397 от 10.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы электрического напряжения переменного тока 1 разряда в диапазоне значений от 10 мВ до 100 В в частотном диапазоне 20 Гц – 1000 МГц 3.1.ZБГ.0276.2016 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0276 от 25.04.2016, 12 мес.
|  | Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 | Эстония, Завод "Пунане-Рэт", 1989 г. | 1989 г. инв. № 0000400044 | 10 мВ...100 В; 20 Гц...1 ГГц | ПГ ± 0,2...8,2 % | Свидетельство о поверке № 2/201-09008-16 от 23.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Микровольтметр В3-57 | Эстония, АО "Антал", 2004 г. | 2004 г., инв. № 0001380174 | 1 мкВ...300 В; 5 Гц...5 МГц | ПГ ± 0,5...8 % | Свидетельство о поверке № Э/005272 от 04.06.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне 1 мкВт – 1 Вт, в диапазоне частот (0,02 – 12,00) ГГц 3.1.ZБГ.0235.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0235 от 01.06.2015, 12 мес.
|  | Ваттметр поглощаемой мощности М3-51 | Россия, ОАО "Мытищинский электротехнический завод", 1987 г. | 2004 г. инв. № 0001380149 | 1 мкВт...10 мВт; 0,02...17,85 ГГц; | ПГ ± (4...6) % | Свидетельство о поверке № 2/201-05089-16 от 30.03.16 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 | Россия, ОАО "Мытищинский электротехнический завод", 1997 г. | 2005 г. инв. № 0000400092 | 0,1 мВт...1 Вт; 0,02...17,85 ГГц; | ПГ ± (4...6) % | Свидетельство о поверке № 2/201-05090-16 от 30.03.16 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный рабочий эталон единицы импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 2 мВ до 10 В 3.1.ZБГ.0209.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0209 от 10.03.2016, 12 мес.
|  | Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A | США, "LeCroy Corporation", 2010 г. | 2010 г., инв № 0000000617 | 2 мВ...10 В; 500 пс...50 с | ПГ± (1,5·10-2·U + + 0,5·10-2·8·Ko + 0,002) ПГ ± (10·10-6·Кр) | Свидетельство о поверке № 092110850 от 02.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122 | Россия, ОАО "Завод "Измеритель" 1997 г. | 1999 г., инв № 0000200044 | 0,001 Гц – 2 МГц | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № Р/191227 от 25.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-218/1 | Корея, "JUNG JIN Electronics Co., Ltd.", 2006 г. | 2006 г. инв. № 0000000028 | (0,2...1000) МГц; | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № Р/237094 от 05.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-158 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе", 1987 г. | 1987 г., инв № 0000400008 | 0,1 мкВ...2 В; 0,01...100 МГц; АМ | ПГ ± 0,05 % | Свидетельство о поверке № Р/191219 от 17.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Giga-tronics 2540B | США, Фирма "Giga-tronics Incorporated", 2012 г. | 2016 г., инв № 0000001778 | 100 кГц – 40 ГГц | ПГ ± 1·10-7 Гц | Свидетельство о поверке № СП 1174950 от 15.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-78 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе, 1987 г. | 2014 г., инв № 0000001291 | (10-12…0,1) мВт; (1,16…1,78) ГГц | ПГ ± 0,5 % | Свидетельство о поверке № 07-401-019 от 15.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-79 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе, 1987 г. | 1979 г., инв № 0000400009 | 10-12…0,1 мВт; (1,78…2,56) ГГц | ПГ ± 0,5 % | Свидетельство о поверке № 07-401-020 от 15.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор импульсов Г5-60 | Россия, завод "Маяк", 1991 г. | 2004 г., инв. № 0001380173 | 0,1…9999990 мкс; 10 нс...1 с | ПГ ± (1·10-6·Dп+ 10 нс) Dп временной сдвиг: ПГ ± (0,1τ + 3 нс) | Свидетельство о поверке Р/191271 от 10.09.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов произвольной формы WW2571A | Израиль, "Tabor Electronics, Ltd.", 2014 г. | 2014 г., инв. № 0000001308 | 100 мкГц…100 МГц; 16 мВ…16 В | ПГ ± 1,0 % | Свидетельство о поверке № 92115549 от 05.04.2016, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
2 | Генераторы стандартных сигналов | Государственный рабочий эталон единицы частоты с номинальными значениями 1 Гц, 5 МГц, 10 МГц 3.1.ZБГ.0151.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0151 от 01.04.2016, 12 мес.
|  | Стандарт частоты FS725 | США, "Stanford Research Systems, Inc." 2006 г. | 2011 г., инв № 0000000686 | 1 Гц; 5 МГц; 10 МГц | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № 7/782-049-16 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Частотомер универсальный CNT-91 | Швеция, "Pendulum Instruments AB", 2013 г. | 2013 г., инв. № 0000001143 | 0,001 Гц – 20 ГГц; 3,3 нс...1000 с | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № 07-401-017 от 09.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Микровольтметр В3-57 | Эстония, АО "Антал", 2004 г. | 2004 г., инв. № 0001380174 | 1 мкВ...300 В; 5 Гц...5 МГц | ПГ ± 0,5...8 % | Свидетельство о поверке № Э/005272 от 04.06.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Вольтметр переменного тока В3-71/1 | Россия, ООО "РИП-Импульс", 2011 г. | 2011 г. инв. № 0000000041 | 0,1 мВ...300 В; 10 Гц...30 МГц; (0,1...1000) МГц | ПГ ± 1,5 %; ПГ ± 6 % | Свидетельство о поверке № Р/184397 от 10.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы электрического напряжения переменного тока 1 разряда в диапазоне значений от 10 мВ до 100 В в частотном диапазоне 20 Гц – 1000 МГц 3.1.ZБГ.0276.2016 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0276 от 25.04.2016, 12 мес.
|  | Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 | Эстония, Завод "Пунане-Рэт", 1989 г. | 1989 г. инв. № 0000400044 | 10 мВ...100 В; 20 Гц...1 ГГц | ПГ ± 0,2...8,2 % | Свидетельство о поверке № 2/201-09008-16 от 23.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Селективный вольтметр В6-10 | Россия, ОАО "Радиоприбор Плюс", 1991 г. | 2014 г., инв. № 0000001288 | 100 кГц...30 МГц; 1 мкВ...10 мВ | ПГ ± (5...15) % | Свидетельство о поверке № Р/234253 от 21.04.16, 6 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне 1 мкВт – 1 Вт, в диапазоне частот (0,02 – 12,00) ГГц 3.1.ZБГ.0235.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0235 от 01.06.2015, 12 мес.
|  | Ваттметр поглощаемой мощности М3-51 | Россия, ОАО "Мытищинский электротехнический завод", 1987 г. | 2004 г. инв. № 0001380149 | 1 мкВт...10 мВт; 0,02...17,85 ГГц; | ПГ ± (4...6) % | Свидетельство о поверке № 2/201-05089-16 от 30.03.16 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 | Россия, ОАО "Мытищинский электротехнический завод", 1997 г. | 2005 г. инв. № 0000400092 | 0,1 мВт...1 Вт; 0,02...17,85 ГГц; | ПГ ± (4...6) % | Свидетельство о поверке № 2/201-05090-16 от 30.03.16 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы девиации частоты 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 1000 кГц, единицы коэффициента амплитудной модуляции 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 100 % 3.1.ZБГ.0248.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0248 от 01.06.2015, 12 мес.
|  | Измеритель модуляций вычислительный СК3-45 | Россия, ФГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе", 1988 г. | 2001 г., инв. № 0000200057 | М (1...100)%; Д (0,1...1000) кГц; (0,1...1000) МГц | ПГ ±2%; ПГ ±2%; | Свидетельство о поверке № 2/203-00060-16 от 15.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный рабочий эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 1 разряда в диапазоне значений (0 – 110) дБ 3.1.ZБГ.0278.2016 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0278 от 25.04.2016, 12 мес.
|  | Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А | Узбекистан, Опытный завод "Эталон", 2007 г. | 2007 г., инв. № 0000001711 | (0…110) dB | ПГ ± (0,004…0,022) дБ | Сертификат калибровке № 144/2400-2016 от 10.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный рабочий эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений (0 – 100) дБ |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0136 от 20.04.2016, 12 мес.
|  | Установка для поверки аттенюаторов Д1-14/1 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе", 1990 г. | 1991 г., инв. № 0000400047 | (0…100) дБ; 100 кГц...17,44 ГГц | ПГ ± (0,05…1,43) дБ | Свидетельство о поверке № 82130974 от 04.04.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 % 3.1.ZБГ.0199.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0199 от 10.05.2016, 12 мес.
|  | Измеритель нелинейных искажений С6-11 | Россия, п/я А-7786, 1992 г. | 1997 г., инв. № 0000400080 | (0,03...30,0) %; (20·10-4...199,9) кГц | ПГ ± (0,02...1,52) %; ПГ ± 1 % | Свидетельство о поверке № Э/001357 от 06.05.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Анализатор спектра FSV4 опции: FSV-K7; FSV-B22; FSV-B25 | Германия, "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", 2015 г. | 2015 г., инв. № 0000001715 | 10 Гц...4 ГГц | ПГ ±1·10-6 Гц | Свидетельство о поверке № 1824/2015-70769 от 03.07.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный рабочий эталон единицы импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 2 мВ до 10 В 3.1.ZБГ.0209.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0209 от 10.03.2016, 12 мес.
|  | Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A | США, "LeCroy Corporation", 2010 г. | 2010 г., инв № 0000000617 | 2 мВ...10 В; 500 пс...50 с | ПГ± (1,5·10-2·U + + 0,5·10-2·8·Ko + 0,002) ПГ ± (10·10-6·Кр) | Свидетельство о поверке № 092110850 от 02.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне (1·10-5 – 1,25·103) В, силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне (2·10-7 – 2,5) А 3.1.ZБГ.0217.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0217 от 20.04.2016, 12 мес.
|  | Мультиметр В7-84 | Россия, ОАО "НПК "Ритм", 2013 г. | 2013 г., инв. № 0000001181 | DCV: (0 - 1250) В; | ПГ ± (0,0022 - 0,0042) %; | Свидетельство о поверке № Э/005295 от 18.04.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
[5 empty] | АCV: (0 - 700) В, 5 Гц - 1 МГц; | ПГ± (0,075 – 5,2) %;
[5 empty] | DCI: (0 - 10) А; | ПГ ± (0,02 – 0,03) %;
[5 empty] | АCI: (0...10) А; | ПГ ± (0,1 - 0,5) %
5 Гц - 5 кГц
|  | Генератор сигналов НЧ Г3-118 | Россия, ПО "Радиоприбор", 1985 г. | 1997 г., инв. № 0000400065 | 10 Гц...200 кГц; 5 мВ...10 В; | ПГ ± (1 + 50/fн) %; | Свидетельство о поверке Р/191209 от 13.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122 | Россия, ОАО "Завод "Измеритель" 1997 г. | 1999 г., инв № 0000200044 | 0,001 Гц – 2 МГц | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № Р/191227 от 25.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-218/1 | Корея, "JUNG JIN Electronics Co., Ltd.", 2006 г. | 2006 г. инв. № 0000000028 | (0,2...1000) МГц; | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № Р/237094 от 05.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-158 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе", 1987 г. | 1987 г., инв № 0000400008 | 0,1 мкВ...2 В; 0,01...100 МГц; АМ | ПГ ± 0,05 % | Свидетельство о поверке № Р/191219 от 17.08.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-78 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе, 1987 г. | 2014 г., инв № 0000001291 | (10-12…0,1) мВт; (1,16…1,78) ГГц | ПГ ± 0,5 % | Свидетельство о поверке № 07-401-019 от 15.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Г4-79 | Россия, ГУП "Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе, 1987 г. | 1979 г., инв № 0000400009 | 10-12…0,1 мВт; (1,78…2,56) ГГц | ПГ ± 0,5 % | Свидетельство о поверке № 07-401-020 от 15.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов высокочастотный Giga-tronics 2540B | США, Фирма "Giga-tronics Incorporated", 2012 г. | 2016 г., инв № 0000001778 | 100 кГц – 40 ГГц | ПГ ± 1·10-7 Гц | Свидетельство о поверке № СП 1174950 от 15.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор импульсов Г5-60 | Россия, завод "Маяк", 1991 г. | 2004 г., инв. № 0001380173 | 0,1…9999990 мкс; 10 нс...1 с | ПГ ± (1·10-6·Dп+ 10 нс) Dп временной сдвиг: ПГ ± (0,1τ + 3 нс) | Свидетельство о поверке Р/191271 от 10.09.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Генератор сигналов произвольной формы WW2571A | Израиль, "Tabor Electronics, Ltd.", 2014 г. | 2014 г., инв. № 0000001308 | 100 мкГц…100 МГц; 16 мВ…16 В | ПГ ± 1,0 % | Свидетельство о поверке № 92115549 от 05.04.2016, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101

## 8
№ | Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений | Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание
[5 empty] | Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Измерения электротехнических и магнитных величин
3 | Меры индуктивности | Государственный эталон единиц электрической емкости номинального значения 100 пФ на частоте 10 кГц, в диапазоне значений 1 нФ – 100 нФ в диапазоне частот 1 кГц – 100 кГц, 1 мкФ – 10 мкФ в диапазоне частот 50 Гц – 1кГц; индуктивности в диапазоне значений 1 мГн – 1 Гн на частоте 1 кГц; сопротивления переменному электрическому току в диапазоне значений 1 Ом – 100 кОм в диапазоне частот 50 Гц – 100 кГц, номинального значения 1 МОм в диапазоне частот 1 кГц – 10 кГц 3.1.ZБГ.0218.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0218 от 10.04.2016, 12 мес.
|  | Анализатор компонентов прецизионный WK6430B | Великобритания, "Wayne Kerr Electronics Ltd.", 2013 г. | 2013 г., инв. № 0000001175 | 0,1 Ом...1 МОм; 50 Гц...100 кГц; 1 МОм; (1...10) кГц | ПГ ± (0,05…0,2) % | Свидетельство о поверке № 2202-7/06-2016 от 30.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 208
|  | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 | Тайвань, "Good Will Instrument Co ., Ltd.", 2014 г. | 2014 г. инв. № 0000001262 | U≈: (0,1...5 кВ), 40 мА; U=: (0,1...6) кВ, 10 мА; Режим мегомметра: (50...1000) В, (1...9500) Мом | ПГ ± (1 %·Uуст + 5 В); ПГ ± (5 - 10) % + 1 Мом | Свидетельство о поверке № 07-304-86 от 01.03.16, 24 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 103

## 9
№ | Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений | Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание
[5 empty] | Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Радиоэлектронные измерения
4 | Установки 2 разряда для поверки электронных вольтметров переменного напряжения | Государственный эталон единицы электрического напряжения переменного тока 1 разряда в диапазоне значений от 10 мВ до 100 В в частотном диапазоне 20 Гц – 1000 МГц 3.1.ZБГ.0276.2016 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0276 от 25.04.2016, 12 мес.
|  | Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 | Эстония, Завод "Пунане-Рэт", 1989 г. | 1989 г. инв. № 0000400044 | 10 мВ...100 В; 20 Гц...1 ГГц | ПГ ± 0,2...8,2 % | Свидетельство о поверке № 2/201-09008-16 от 23.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный рабочий эталон единицы частоты с номинальными значениями 1 Гц, 5 МГц, 10 МГц 3.1.ZБГ.0151.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0151 от 01.04.2016, 12 мес.
|  | Стандарт частоты FS725 | США, "Stanford Research Systems, Inc." 2006 г. | 2011 г., инв № 0000000686 | 1 Гц; 5 МГц; 10 МГц | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № 7/782-049-16 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Частотомер универсальный CNT-91 | Швеция, "Pendulum Instruments AB", 2013 г. | 2013 г., инв. № 0000001143 | 0,001 Гц – 20 ГГц; 3,3 нс...1000 с | ПГ ± 5·10-10 Гц | Свидетельство о поверке № 07-401-017 от 09.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 % 3.1.ZБГ.0199.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0199 от 10.05.2016, 12 мес.
|  | Измеритель нелинейных искажений С6-11 | Россия, п/я А-7786, 1992 г. | 1997 г., инв. № 0000400080 | (0,03...30,0) %; (20·10-4...199,9) кГц | ПГ ± (0,02...1,52) %; ПГ ± 1 % | Свидетельство о поверке № Э/001357 от 06.05.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Микровольтметр В3-57 | Эстония, АО "Антал", 2004 г. | 2004 г., инв. № 0001380174 | 1 мкВ...300 В; 5 Гц...5 МГц | ПГ ± 0,5...8 % | Свидетельство о поверке № Э/005272 от 04.06.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
|  | Государственный эталон единиц величин: силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне (1∙10-10 – 50) А; силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне (1∙10-5 – 50) A в диапазоне частот (45 – 55; 360 – 440) Гц; напряжения постоянного тока 2 разряда в диапазоне (1∙10-8 – 10) В; напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне (1∙10-3 – 10) В в диапазоне частот (45 – 55; 360 – 440) Гц 3.1.ZБГ.0011.2015 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0011 от 01.03.2016, 12 мес.
|  | Калибратор-компаратор универсальный с преобразователем напряжение-ток КМ300КТ | Россия, ООО предприятие "ЗИП-Научприбор", 2008 г. | 2008 г., инв. № 0000000308 | (1∙10-10...50) А; (1∙10-5...50) A; (1∙10-8...10) В; (1∙10-3...10) В | ПГ ± 0,0032 % ПГ ± 0,03 % ПГ ± 0,0007 % ПГ ± 0,02 % | Свидетельство о поверке № 07-309-101 от 24.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 208
|  | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 | Тайвань, "Good Will Instrument Co ., Ltd.", 2014 г. | 2014 г. инв. № 0000001262 | U≈: (0,1...5 кВ), 40 мА; U=: (0,1...6) кВ, 10 мА; Режим мегомметра: (50...1000) В, (1...9500) Мом | ПГ ± (1 %·Uуст + 5 В); ПГ ± (5 - 10) % + 1 Мом | Свидетельство о поверке № 07-304-86 от 01.03.16, 24 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 103

## 13
№ | Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений | Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание
[5 empty] | Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Средства измерений медицинского назначения
5 | Спирографы, спирометры, спироанализаторы, пневмотахометры, приборы для измерения параметров внешнего дыхания | Государственный рабочий эталон единицы расхода газа в диапазоне значений 0,1 – 15 дм3/с 3.1.ZБГ.0277.2016 |  |  |  |  | Свидетельство об аттестации № 1.0277 от 25.04.2016, 12 мес.
|  | Установка поверочная ЭСПИРО | Россия, "Руднев - Шиляев", 2016 г. | 2016 г., инв. № 0000001776 | (0,1...15) дм3/с (л/с); (0,1...12) дм3/с (л/с) | ПГ ± 3 %; ПГ ± 5 % | Свидетельство о поверке № 248013-16 от 16.02.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 304

## ТВР
№ | Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений | Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание
[5 empty] | Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Средства измерений, используемые для контроля параметров внешних факторов
260 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Прибор комбинированный Testo 608-H1 | Китай, "Testo Instruments Co. Ltd.", 2012 г. | 2012 г. инв. № 0000001036 | (15 – 85) %; (0 – 50) °С | ПГ ± 0,1 %; ПГ ± 0,5 °С | Свидетельство о поверке № 347281 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
261 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Прибор комбинированный Testo 608-H1 | Китай, "Testo Instruments Co. Ltd.", 2012 г. | 2012 г. инв. № 0000001033 | (15 – 85) %; (0 – 50) °С | ПГ ± 0,1 %; ПГ ± 0,5 °С | Свидетельство о поверке № 347279 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 102
262 | Радиоэлектронные измерения; Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант | Прибор комбинированный Testo 608-H1 | Китай, "Testo Instruments Co. Ltd.", 2012 г. | 2012 г. инв. № 0000001037 | (15 – 85) %; (0 – 50) °С | ПГ ± 0,1 %; ПГ ± 0,5 °С | Свидетельство о поверке № 347287 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 103
268 | Измерения электротехнических и магнитных величин; Виброакустические измерения; Элементы измерительных систем | Прибор комбинированный Testo 608-H1 | Китай, "Testo Instruments Co. Ltd.", 2012 г. | 2012 г. инв. № 0000001020 | (15 – 85) %; (0 – 50) °С | ПГ ± 0,1 %; ПГ ± 0,5 °С | Свидетельство о поверке № 347284 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 208
269 | Средства измерений медицинского назначения; Оптические и оптико-физические измерения | Прибор комбинированный Testo 608-H1 | Китай, "Testo Instruments Co. Ltd.", 2012 г. | 2012 г. инв. № 0000001024 | (15 – 85) %; (0 – 50) °С | ПГ ± 0,1 %; ПГ ± 0,5 °С | Свидетельство о поверке № 347292 от 14.03.16, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 304
277 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Барометр-анероид метеорологический БАММ - 1 | Россия, ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", 2013 г. | 2013 г., инв. № 0000000150 | (80…106) кПа | ПГ ± 0,2 кПа | Свидетельство о поверке № Р/198931 от 15.09.2015, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101
278 | Измерения времени и частоты | Барометр-анероид метеорологический БАММ - 1 | Россия, ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", 2015 г. | 2015 г., инв. № 0000001623 | (80…106) кПа | ПГ ± 0,2 кПа | Свидетельство о поверке № Р/198931 от 22.01.2016, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 208
279 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Барометр-анероид метеорологический БАММ - 1 | Россия, ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", 2015 г. | 2015 г., инв. № 0000001621 | (80…106) кПа | ПГ ± 0,2 кПа | Свидетельство о поверке № Р/219496 от 22.01.2016, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 103
280 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Барометр-анероид метеорологический БАММ - 1 | Россия, ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", 2015 г. | 2015 г., инв. № 0000001622 | (80…106) кПа | ПГ ± 0,2 кПа | Свидетельство о поверке № Р/219497 от 22.01.2016, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 102
281 | Средства измерений медицинского назначения | Барометр-анероид метеорологический БАММ - 1 | Россия, ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", 2015 г. | 2015 г., инв. № 0000001621 | (80…106) кПа | ПГ ± 0,2 кПа | Свидетельство о поверке № Р/219494 от 22.01.2016, 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 304
287 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Измерители влажности и температуры ИВТМ-7М2 | ЗАО «Экологические Сенсоры и Системы», 2015 г. | 2015 г., инв № 0000001726 | (0-99) %; от -20 °С до +60 °С | ПГ ± 2,0 %; ПГ ± 0,2 °С | Свидетельство о поверке № АА А3126884/05624 от 18.09.2015 г., 12 мес. | Федеральная собственность в оперативном управлении | каб. 101

## ПОИСК
Найти