{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","источник"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Наименование","Технические характеристики"]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения 1мл ","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,   номинальный объем 1 мл.  Игла съемная, надета на шприц, длина иглы  26Gх5/8\" 0,45 х16мм, расположение иглы центричное,  цвет канюли коричневый, кинжальная заточка иглы, наличие резиновой манжеты на поршне с двойным резиновым уплотнительным кольцом,поршень с коническим выступом для минимизации мертвого объема , индивидуальная упаковка полибэг. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Стерилизовано оксидом этилена. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке Срок годности, декларируемый производителем- 5 лет."]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения  2мл","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,   номинальный объем 2 мл, градуировка до 3мл. Требуется соответствие ГОСТ 7886-1-2009: двойная шкала не допускается. Если шкала продолжается за пределы номинальной вместимости, то ее градуировка должна отличаться от основной шкалы шприца одним из приемлемых способов: обведение кружком цифры на шкале у линии номинальной вместимости; применение меньших по размеру цифр у дополнительной градуировки; применение более коротких дополнительных градуировочных линий; применение пунктирных вертикальных линий на дополнительном участке шкалы. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 22G*1 1/4\" 0,7*32мм, расположение иглы центричное,  цвет канюли черный,  кинжальная заточка иглы, наличие резиновой манжеты на поршне с двойным резиновым уплотнительным кольцом; насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования,  индивидуальная упаковка полибэг. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное наличие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную \nвместимость шприцев и тип наконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или \nэквивалентные (кроме надписи \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  \nпартии, с указанием слова ПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние \nцифры года) или оответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. \nСтерилизовано оксидом этилена. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и \nтранспортной упаковке. Срок годности, декларируемый производителем- 5 лет."]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения 3 мл  ","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,  номинальный объем 3 мл, градуировка до 3 мл.  Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 22G*1 1/2\" 0,7*32мм, расположение иглы центричное, цвет канюли черный, расположение иглы центричное, кинжальная заточка иглы, поршень  с двойным резиновым уплотнительным кольцом , индивидуальная упаковка полибэг.Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное наличие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи  \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова ПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или оответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Стерилизовано оксидом этилена. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной упаковке. Срок годности, декларируемый производителем- 5 лет."]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения    5 мл","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный, номинальный объем   5 мл, градуировка до 6мл. Требуется соответствие ГОСТ 7886-1-2009: двойная шкала не допускается. Если шкала продолжается за пределы номинальной вместимости, то ее градуировка должна отличаться от основной шкалы шприца одним из приемлемых способов: обведение кружком цифры на шкале у линии номинальной вместимости; применение меньших по размеру цифр у дополнительной градуировки; применение более коротких дополнительных градуировочных линий; применение пунктирных вертикальных линий на дополнительном участке шкалы. Игла съемная, надета на шприц,  длина иглы 22G*1 1/2\" 0,7*38мм, расположение иглы центричное, цвет канюли черный , кинжальная заточка иглы, поршень  с двойным резиновым уплотнительным кольцом,  насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования , индивидуальная упаковка полибэг.Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное наличие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника 2. слова\n \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи  \"Выбрасывать после\n применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова ПАРТИЯ, и дата\nпроизводства 4. Слова \"годен  до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или оответствующий символ; и \nдругие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Стерилизовано оксидом этилена. Дата \nстерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной упаковке.  Срок годности, \nдекларируемый производителем- 5 лет. "]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения     10 мл  ","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,   номинальный объем 10 мл, градуировка до 12мл. Требуется соответствие ГОСТ 7886-1-2009: двойная шкала не допускается. Если шкала продолжается за пределы номинальной вместимости, то ее градуировка должна отличаться от основной шкалы шприца одним из приемлемых способов: обведение кружком цифры на шкале у линии номинальной вместимости; применение меньших по размеру цифр у дополнительной градуировки; применение более коротких дополнительных градуировочных линий; применение пунктирных вертикальных линий на дополнительном участке шкалы. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 21G*1 1/2\" 0,8*38мм, расположение иглы центричное, цвет канюли зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом , цвет поршня-белый для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования, индивидуальная упаковка полибэг.Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное наличие надписей:   1. описа-\nние содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника 2. слова \"ДЛЯ \nОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи  \"Выбрасывать после\n применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова ПАРТИЯ, и дата \nпроизводства 4. Слова \"годен  до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или оответствующий символ; и \nдругие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Стерилизовано оксидом этилена.  Дата стерилизации (год, \nмесяц)  должна быть указана на групповой и транспортной упаковке. Срок годности, \nдекларируемый производителем- 5 лет. "]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения   20 мл","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,  номинальный объем  20 мл, градуировка до 25мл. Требуется соответствие ГОСТ 7886-1-2009: двойная шкала не допускается. Если шкала продолжается за пределы номинальной вместимости, то ее градуировка должна отличаться от основной шкалы шприца одним из приемлемых способов: обведение кружком цифры на шкале у линии номинальной вместимости; применение меньших по размеру цифр у дополнительной градуировки; применение более коротких дополнительных градуировочных линий; применение пунктирных вертикальных линий на дополнительном участке шкалы. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 21G*1 1/2\" 0,8*38мм, расположение иглы децентричное, цвет канюли зеленый, кинжальная заточка иглы,  поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом; индивидуальная упаковка полибэг.Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное наличие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО \nПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи  \"Выбрасывать после применения\")  или \nсоответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова ПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен\n  до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или оответствующий символ; и другие обозначения  в \nсоответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Стерилизовано оксидом этилена.  Дата стерилизации (год, месяц)  \nдолжна быть указана на групповой и транспортной упаковке. Срок годности, декларируемый \nпроизводителем- 5 лет. "]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения    50 мл","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный, номинальный 50 мл, градуировка до 60мл. Требуется соответствие ГОСТ 7886-1-2009: двойная шкала не допускается. Если шкала продолжается за пределы номинальной вместимости, то ее градуировка должна отличаться от основной шкалы шприца одним из приемлемых способов: обведение кружком цифры на шкале у линии номинальной вместимости; применение меньших по размеру цифр у дополнительной градуировки; применение более коротких дополнительных градуировочных линий; применение пунктирных вертикальных линий на дополнительном участке шкалы. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 20G*1 1/2\" 0,9*38мм, расположение иглы децентричное, цвет канюли желтый, кинжальная заточка иглы, наличие резиновой манжеты на поршне с двойным резиновым уплотнительным кольцом , индивидуальная упаковка полибэг.Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное наличие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи  \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен  до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nсответствующий символ; и другие обозначения  в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Стерилизовано оксидом этилена.\n  Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной упаковке. Срок \nгодности, декларируемый производителем- 5 лет. "]
["Система инфузионная фильтрующая ","Система инфузионная   для в/в вливания инфузионных растворов, с пластиковым шипом, с воздушным фильтром с колпачком, жесткой капельницей, трубкой 150см, фильтром для растворов 15 микрон, регулятором скорости , регулируемым по месторасположению на трубке, латексной накладкой, выдерживающей не менее 6 прокалываний. Игла 32мм *0,80 мм, Luer Slip, упаковка полибэг. Стерилизовано оксидом этилена."]
[]
["Система инфузионная светозащитная","Система инфузионная   для в/в вливания инфузионных растворов, требующих защиты от света с пластиковым шипом,с воздушным фильтром с колпачком, жесткой капельницей коричневого цвета, фильтром для растворов 15 микрон, трубкой 150см прозрачной коричневого цвета, светонепроницаемый уровень-290nm-450nm, емкости для растворов- менее 35%, трубки-менее 15%,регулятором, регулируемым по месторасположению на трубке, латексной накладкой, выдерживающей не менее 6 прокалываний, c фильтром, иглой 32мм *0,80 мм, Luer Lock. Упаковка \"полибэг\", стерильно. Срок годности, регламентированный производителем- 5 лет  с даты производства. "]
[]
["шприц 1мл безопасный (саморазрушающийся):","Шприц объемом 1 мл одноразовый, трехкомпонентный. Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для предупреждения случайного извлечения поршня из цилиндра. Размер иглы  26Gх5/8\" (0,45 х16мм),  с трехгранной заточкой, тип крепления к цилиндру Luer-lock, расположение-центричное. Наличие механизма сцепления поршня с иглодержателем. После введения инъекционных растворов путем втягивания поршня шприца игла с коннектором входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  Упаковка блистер Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["шприц 2 мл безопасный (саморазрушающийся):","Шприц объемом 2 мл одноразовый, трехкомпонентный. Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для предупреждения случайного извлечения поршня из цилиндра. Размер иглы 22 G * 1 ¼ (0,7*32мм)  с трехгранной заточкой, тип крепления к цилиндру Luer-lock, расположение-центричное. Наличие механизма сцепления поршня с иглодержателем. После введения инъекционных растворов путем втягивания поршня шприца игла с коннектором входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  Упаковка блистер. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["шприц 3 мл безопасный (саморазрушающийся):","Шприц объемом 3  мл одноразовый, трехкомпонентный. Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для предупреждения случайного извлечения поршня из цилиндра. Размер иглы  22G*1 1/4\"( 0,7*32мм,мм),  с трехгранной заточкой, тип крепления к цилиндру Luer-lock, расположение-центричное. Наличие механизма сцепления поршня с иглодержателем. После введения инъекционных растворов путем втягивания поршня шприца игла с коннектором входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  Упаковка блистер. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["шприц 5 мл безопасный (саморазрушающийся):","Шприц объемом 5 мл одноразовый, трехкомпонентный. Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для предупреждения случайного извлечения поршня из цилиндра. Размер иглы 22 G * 1 ½ ( 0,7*38мм) с трехгранной заточкой, тип крепления к цилиндру Luer-lock, расположение-центричное. Наличие механизма сцепления поршня с иглодержателем. После введения инъекционных растворов путем втягивания поршня шприца игла с коннектором входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  Упаковка блистер. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["шприц 10 мл безопасный (саморазрушающийся):","Шприц объемом 10 мл одноразовый, трехкомпонентный. Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для предупреждения случайного извлечения поршня из цилиндра. Размер иглы 21G*1 1/2\" (0,8*38мм) с трехгранной заточкой, тип крепления к цилиндру Luer-lock, расположение-центричное. Наличие механизма сцепления поршня с иглодержателем. После введения инъекционных растворов путем втягивания поршня шприца игла с коннектором входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  Упаковка блистер. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения     10 мл, светозащитный  ","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,   10 мл,  со съемной   иглой, длина иглы 21G*1 1/2\" 0,8*38мм, расположение иглы центричное, цвет канюли зеленый,  специальная кинжальная заточка иглы, тип соединения Luer Lock,  поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом , цилиндр коричневого цвета, светонепроницаемый уровень- менее 35%.  упаковка \"Полибэг\" .Стерилизован оксидом этилена. Срок годности 5 лет  с даты производства. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения   20 мл, светозащитный","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,    20 мл, градуировка до 25мл, со съемной иглой, игла одета, длина иглы 21G*1 1/2\" 0,8*38мм, расположение иглы центричное, цвет канюли зеленый, специальная кинжальная заточка иглы, тип соединения Luer Lock, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом , цилиндр коричневого цвета, светонепроницаемый уровень- менее 35%. Упаковка \"Полибэг\" . Стерилизован оксидом этилена.   Срок годности 5 лет. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения   50 мл, светозащитный","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,    50 мл, градуировка до 60мл, со съемной иглой, игла одета, длина иглы 20G*1 1/2\" 0,9*38мм, расположение иглы центричное, цвет канюли желтый, специальная кинжальная заточка иглы, тип соединения Luer Lock, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом , цилиндр коричневого цвета, светонепроницаемый уровень- менее 35%. Упаковка \"Полибэг\" . Стерилизован оксидом этилена.   Срок годности 5 лет. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке\n"]
["Шприц  инъекционный   однократного  применения    5 мл,  Luer Lock.","Шприц  инъекционный   однократного  применения  трехдетальный,    5 мл, градуировка до 6мл,  со съемной   иглой, длина иглы 22G*1 1/2\" (0,7*38мм) , расположение иглы центричное, цвет канюли черный , специальная кинжальная заточка иглы, поршень  с двойным резиновым уплотнительным кольцом, тип  соединения  Luer Lock, упаковка \"Полибэг\" Стерилизован оксидом этилена. Срок годности 5 лет. Требование к маркировке индивидуальной упаковки: обязательное \nналичие надписей:   1. описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип \nнаконечника 2. слова \"ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ\" или эквивалентные (кроме надписи\n \"Выбрасывать после применения\")  или соответсвующий символ 3. Код  партии, с указанием слова \nПАРТИЯ, и дата производства 4. Слова \"годен до...\" (месяц и 2 последние цифры года) или \nоответствующий символ; и другие обозначения в соответствии с ГОСТ 7886-1-2009. Дата стерилизации (год, месяц)  должна быть указана на групповой и транспортной \nупаковке"]

{"sheet":"источник","index":1,"n_rows":83,"n_cols":1,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["не более"]
["не менее"]
["более"]
["менее"]
["наиболее"]
["наименее"]
["не меньше"]
["не больше"]
["меньше"]
["больше"]
["не ниже"]
["не выше"]
["ниже"]
["выше"]
["не хуже"]
["не лучше"]
["не должен быть"]
["не должна быть"]
["не должно быть"]
["не должны быть"]
["должен быть"]
["должна быть"]
["должно быть"]
["должны быть"]
["не должен иметь"]
["не должна иметь"]
["не должно иметь"]
["не должны иметь"]
["должен иметь"]
["должна иметь"]
["должно иметь"]
["должны иметь"]
["не должен равняться"]
["не должна равняться"]
["не должно равняться"]
["не должны равняться"]
["должен равняться"]
["должна равняться"]
["должно равняться"]
["должны равняться"]
["не должен обеспечиваться"]
["не должна обеспечиваться"]
["не должно обеспечиваться"]
["не должны обеспечиваться"]
["должен обеспечиваться"]
["должна обеспечиваться"]
["должно обеспечиваться"]
["должны обеспечиваться"]
["возможно "]
["вероятно "]
["примерно "]
["возле "]
["либо "]
["может "]
["в основном"]
["и другое"]
["в пределах"]
["ориентировочно"]
[" до "]
[" от "]
["иным"]
["иные"]
["иной"]
["иная"]
[" или "]
["или иным"]
["или иные"]
["или иной"]
["или иная"]
["или эквивалентное"]
["или эквивалентно"]
["или эквивалентные"]
["или эквивалентных"]
["или эквивалентны"]
["или эквивалент"]
["прочий"]
["прочая"]
["прочие"]
["около"]
["расположен около"]
["ориентировочно"]
["приближающегося"]
["приблизительно"]