## Расчёт
Вводные данные
Методика | ФР.1.31.2013.16455
Показатель | Афлатоксин В1
Диапазон измеряемых значений | 0,002 - 0,04 мг/кг
Метрологические характеристики: | Показатель внутрилабораторной повторяемости σr=r/2,77 |  | Показатель внутрилабораторной прецизионности σR=R/2,77 |  | Показатель точности
| Относительное стандартное отклонение в условиях повторяемости, σr, % | Предел повторяемости, r, % | Относительное стандартное отклонение в условиях промежуточной прецизионности, σR, % | Предел промежуточной прецизионности, R, % | Расширенная неопределённость, U, % | Погрешность результатов анализа, Δ, %
| 15 | 41.55 | 18 | 49.86 | 40 | 40
Рассчитанные показатели по ОО, мг/кг | 0.001101 | 0.0030498 | 0.0013212 | 0.0036597 | 0.002936 | 0.002936
Образец для оценивания | Аттестованное (приписанное) значение, мг/кг | Погрешность аттестованного (приписанного) значения, мг/кг
Мука кукурузная 04284 | 0.00734 | 0.00323
1. Расчёт необходимого количества исследований
РМГ 76-2014 Приложение И1-И3
σRл=σR*0,84= | 15.12
Число параллельных исследований n= | 2
ϒ*=σRл/ σr
ϒ*= | 1.008
ϒ= | 1.2313 | ϒ~ 1,2
А = 0,33
n = 2
Повторяемость (И1) | Наименьшее число серий анализа | L = | 18
Прецизионность (И2) |  | L = | 11
Систематическая погрешность лаборатории (И3) |  | L = | 23
Выбираем наибольшее количество исследований (Примечание, п. 4)
2. Составление таблицы результатов
| Внедрение методики |  |  |  | Построение карты Шухарта
Номер п/п | Дата проведения исследования | Результат единичного анализа, полученный в условиях повторяемости, мкг/кг |  | Среднее арифметическое результатов единичных имзерений,полученных в условиях повторяемости, Xср, мкг/кг | Результат контрольной процедуры для контроля точности | Результат контрольной процедуры для контроля повторяемости | Результат контрольной процедуры для внутрилабораторной прецизионности
|  | X1 | X2 | Xср = (X1+X2)/2 | K`КО = ККО*0,01δл = (Хср - Хатт)/Хатт | r`КО = (ХMAX-XMIN)/Xср | R`КО = ¦Хср1 - Хср2¦/Хср12
1 | 2017-06-13 | 0.00737 | 0.00734 | 0.00736 | 0.0027248 | 0.0040761 | - | 0.003672 | 0.1692
2 | 2017-06-16 | 0.0071 | 0.00705 | 0.00708 | -0.035422 | 0.0070621 | 0.038781 | 0.0012547 | 0.1692
3 | 2017-06-29 | 0.00742 | 0.00759 | 0.00751 | 0.023161 | 0.022636 | 0.058944 | 0.00053642 | 0.1692
4 | 2017-08-22 | 0.00897 | 0.0087 | 0.00884 | 0.20436 | 0.030543 | 0.16269 | 0.041763 | 0.1692
5 | 2017-08-29 | 0.0072 | 0.00731 | 0.00726 | -0.010899 | 0.015152 | 0.19627 | 0.00011879 | 0.1692
6 | 2017-09-01 | 0.00924 | 0.00881 | 0.00903 | 0.23025 | 0.047619 | 0.21731 | 0.053013 | 0.1692
7 | 2017-09-07 | 0.00972 | 0.00858 | 0.00915 | 0.24659 | 0.12459 | 0.013201 | 0.060809 | 0.1692
8 | 2017-09-15 | 0.00948 | 0.00956 | 0.00952 | 0.297 | 0.0084034 | 0.039636 | 0.088211 | 0.1692
9 | 2017-09-20 | 0.00802 | 0.00804 | 0.00803 | 0.094005 | 0.0024907 | 0.1698 | 0.008837 | 0.1692
10 | 2017-10-02 | 0.00722 | 0.00729 | 0.00726 | -0.010899 | 0.0096419 | 0.10072 | 0.00011879 | 0.1692
11 | 2017-10-09 | 0.00817 | 0.01056 | 0.00937 | 0.27657 | 0.25507 | 0.25376 | 0.076489 | 0.1692
12 | 2017-10-13 | 0.00734 | 0.00738 | 0.00736 | 0.0027248 | 0.0054348 | 0.24029 | 7.4245e-06 | 0.1692
13 | 2017-10-20 | 0.00816 | 0.00806 | 0.00811 | 0.1049 | 0.01233 | 0.096962 | 0.011005 | 0.1692
14 | 2017-10-25 | 0.00687 | 0.00807 | 0.00747 | 0.017711 | 0.16064 | 0.082157 | 0.00031369 | 0.1692
15 | 2017-11-01 | 0.00807 | 0.00862 | 0.00835 | 0.1376 | 0.065868 | 0.11125 | 0.018934 | 0.1692
16 | 2017-11-08 | 0.00801 | 0.00838 | 0.00819 | 0.1158 | 0.045177 | 0.019347 | 0.013411 | 0.1692
17 | 2017-11-13 | 0.0087 | 0.00874 | 0.00872 | 0.18801 | 0.0045872 | 0.062685 | 0.035348 | 0.1692
18 | 2017-11-16 | 0.00846 | 0.00814 | 0.0083 | 0.13079 | 0.038554 | 0.049354 | 0.017106 | 0.1692 |  |  | .
19 | 2017-11-23 | 0.00692 | 0.00686 | 0.00689 | -0.061308 | 0.0087083 | 0.18565 | 0.0037587 | 0.1692
20 | 2017-12-01 | 0.00616 | 0.00622 | 0.00619 | -0.15668 | 0.0096931 | 0.10703 | 0.024547 | 0.1692
21 | 2017-12-11 | 0.00685 | 0.00671 | 0.00678 | -0.076294 | 0.020649 | 0.090979 | - | 0.1692
22 | 2002-12-15 | 0.00649 | 0.00643 | 0.00646 | -0.11989 | 0.0092879 | 0.048338 | 0.014782 | 0.1692
23 | 2017-12-26 | 0.00638 | 0.00619 | 0.00628 | -0.14441 | 0.030255 | 0.028257 | 0.022101 | 0.1692
24 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
25 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
26 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
27 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
28 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
29 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
30 |  |  |  | - | - | - | - | - | 0.1692
0.49614
3. Оценка показателя внутрилабораторной повторяемости
Рассчитываем среднее арифметическое значение |  |  | X'ср= | 0.0078048
Рассчитываем выборочную дисперсию |  |  | S2= | 9.9037e-07
Рассчитываем СКО (стандартное отклонение по повторяемости) |  |  | Sr= | 0.00099517
|  |  | Sr ~ σrл | мг/кг | %
|  |  | σrл = | 0.00099517 | 13.5582
Сравниваем полученное значение с установленным в методике
Показатель повторяемости методики (Б.6, таблица 4) |  |  | r = | Q(P,n)*Sr = 2,77*Sr
|  |  |  | мг/кг | %
|  |  | r = | 0.0027566 | 37.5563
4. Оценка показателя внутрилабораторной прецизионности
Оценивание выбросов по критерию Граббса
X max = | 0.00952 |  | SR= | 0.00099517
X min = | 0.00619
X ср = | 0.0078048
|  |  | GRmax = | 1.7235
|  |  | GRmin = | 1.6226 | GRтабл= | 2.781
|  |  | SR ~ σRл | мг/кг | %
|  |  | σRл = | 0.00099517 | 13.5582
Сравниваем полученное значение с установленным в методике
|  |  | Rл = | Q(P,n)*SR = 2,77*SR
|  |  |  | мг/кг | %
|  |  | Rл = | 0.0027566 | 37.5563
5. Оценка показателя правильности лаборатории
Рассчитываем лабораторное смещение θ
θ = Xср - Xатт | Хср= | 0.0078048
|  |  | θ = | 0.00046478
Рассчитываем значение t
|  |  | t = | 0.24771
Сравниваем с tтабл (Г.2) |  |  | tтабл= | 2.07 |  |  |  |  | Если погрешность больше табличной
Если t ≤ tтабл, смещение не значимо | θ = 0 | [7 empty] | принимаем Δл = 1,96*σRл
|  |  |  | мг/кг | % |  |  |  | подставляем знаечние в синюю ячейку
Рассчитываем показатель правильности |  |  | Δсл= | 0.0036776 | 50.1042 | σсл= | 0.0018764
|  |  |  | 0.00212 | 28.8828
|  |  |  | мг/кг | % |  |  |  |  | мг/кг | %
Оценка показателя точности результатов анализа |  |  | Δл= | 0.0041629 | 56.7152 | σ(Δл)= | 0.0021239 | 0.0014337 | Δл= | 0.00281 | 38.2834
[7 empty] | % | 19.5323
Сравнивают полученное значение с приписанной характеристикой
|  |  |  | мг/кг | %
Для образцов с маленькой погрешностью | σсл/σRл≤1/3 | 1.8854 | Δл = 1,96*σRл | 0.0019505 | 26.5741
(0,33)
6. Рассчитываем точечный показатель повторяемости
σ`rл.отн = | 3.6173
7. Рассчитываем точечный показатель внутрилабораторной прецизионности
σ`R л.отн = | 9.1482
8. Рассчитываем оценку смещения
θ`л= | 6.3322
9. Рассчитываем точечную оценку показателя правильности результатов анализа
σ`сл.отн= |  | 3.1313
10. Рассчитываем коэффициент Стьюдента
tтабл
t= |  | 2.0222 | 2.07
11. Рассчитываем интервальную оценку показателя правильности
δ`сл = |  | 6.2626
12. Рассчитываем интервальную оценку показателя точности
δ`л = |  | 19.3386
13. Рассчитываем границы карт Шухарта (в относительных единицах)
| Повторяемость | Внутрилабораторная прецизионность | Точность
Средняя линия | 0.1692 | 0.20304 | 0
Предел предупреждения | 0.4251 | 0.51012 | 0.4
Предел действия | 0.03686 | 0.66348 | 0.6