{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Условия","Протокол"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Условия","index":0,"n_rows":53,"n_cols":25,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,19,11,23],[46,19,46,23],[45,19,45,23],[44,19,44,23],[12,19,12,23],[13,19,13,23],[14,16,37,23],[43,19,43,23],[38,19,38,23],[39,19,39,23],[40,19,40,23],[41,19,41,23],[42,19,42,23],[6,19,6,23],[7,19,7,23],[8,19,8,23],[9,19,9,23],[10,19,10,23],[0,19,0,23],[2,19,2,23],[3,19,3,23],[4,19,4,23],[5,19,5,23],[1,19,1,23],[3,0,3,3],[7,0,7,6],[13,8,13,14],[1,2,1,5],[5,1,5,2],[5,3,5,6],[6,0,6,6],[33,0,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[51,19,51,20],[52,19,52,20],[52,0,52,2],[52,3,52,6],[52,7,52,14],[51,7,51,14],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[42,3,42,5],[51,1,51,2],[51,3,51,6],[44,0,44,1]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер протокола:","Дата","Наименование:","Номер прибора:","Место установки:",null,null,null,null,"Поверитель:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(F40,\"-\",D41)","v":"м-203"},{"$f":"F30","v":"2019-07-15"},{"$f":"CONCATENATE(Протокол!I9,Протокол!L9)","v":"Метран-100\\55555"},{"$f":"Протокол!E13","v":111},{"$f":"Протокол!F11","v":"контора"},null,null,null,null,{"$f":"Протокол!Q64","v":"Медведев М.М."}]
[]
["Регистрационный номер:",null,null,null,null,"26224-03"]
[]
[{"$f":"INDEX(A48:A49,B48)","v":"ПОВ"}]
[]
[]
[]
["Межповерочный интервал:",null,null,{"$f":"INDEX(Q53:Q124,A52)","v":3}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Путь к файлу c описанием эталонных СИ:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"D:\\Download\\Excel\\База.xlsx"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"В общем нужно в книгу: «База» на лист «Журнал учёта», что бы при нажатии кнопки «журнал учёта» макрос сдергивал информацию с книги «Прот.» в книгу «База» на лист «журнал учёта». В столбец «А» (№) шла поочерёдная сквозная нумерация автоматом при добавление записи, в столбце «В» (номер протокола) копировал информацию с книги: «Прот», с листа «Условия» с ячейки «F49», в столбце «С» (Дата), копировал информацию с книги «Прот» с листа «Условия» с ячейки «F30», в столбце «D» (Наименование), с книги «Прот» с листа «Протокол» копировал информацию с ячейки «I9», в столбце «E» (серийный номер прибора) копировал информацию с книги «Прот», с листа «Протокол» c ячейки «E13», в столбце «F» (Место установки), копировал информацию с книги «Прот» с листа «Протокол» c ячейки «F11», в столбце «Y» (Поверитель) копировал информацию с книги «Прот» с листа «Протокол» c ячейки «Q64», в конце, когда заканчивал работу макрос, выводил окошко, что данные заполнены и кнопка «ОК».\nВ файле книге база, 1 строчка заполнена в конечном итоге, как всё должно быть выполнено макросом."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Дата:","2019-07-15"]
[{"$f":"IF(A6=\"пов\", \"Условия при поверке:\", \"Условия при калибровке:\")","v":"Условия при поверке:"}]
["Температура воздуха:",null,null,23,"t0C"]
["Атмосферное давл.",null,null,100.4,"кПа"]
["Отн. влажность воздуха:",null,null,41,"%"]
["Напряжение сети:",null,null,220,"В"]
["Частота сети:",null,null,50,"Гц"]
["Темпер. воды (проливная):",null,null,0,"t0C"]
[]
[]
[{"$f":"IF(A6=\"пов\", \"Фамилия И.О. поверителя:\", \"Фамилия И.О. калибровщика:\")","v":"Фамилия И.О. поверителя:"},null,null,"Медведев М.М.",null,"м"]
["Порядковый № протокола",null,null,"203"]
[]
["Шифр протокола:",null,null,{"$f":"IF(A6=\"пов\", CONCATENATE(\"GGG-\",F40,\"-\",D41,\"-\",YEAR(F30)), CONCATENATE(\"FFF555-\",F40,\"/\",D41,\"-\",YEAR(F30)))","v":"GGG-м-203-2019"}]
[]
[]
[]
[]
["ПОВ",1,null,true,true]
["Кал",null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(F40,\"-\",D41)","v":"м-203"}]
[]
[]
[1,{"$f":"INDEX(A53:A124,A52)","v":"22235-01"}]
["22235-01",null,null,"МИ 4212-012-2001",null,null,null," Датчики давления измерительные. Методика поверки.",null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A53,\" \",S53,\" ±\",T53, \"%\")","v":"22235-01 Метран-100 ±0,1%"},"Метран-100",0.1,null,{"$f":"T53","v":0.1}]

{"sheet":"Протокол","index":1,"n_rows":64,"n_cols":19,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,14,4,15],[4,0,4,13],[57,21,57,22],[63,12,63,13],[13,4,13,6],[23,0,23,18],[8,8,8,10],[61,1,61,17],[48,2,48,5],[32,19,32,20],[27,19,27,20],[28,19,28,20],[29,19,29,20],[30,19,30,20],[31,19,31,20],[51,11,51,15],[55,11,55,15],[49,6,49,9],[48,14,48,15],[49,14,49,15],[58,0,58,18],[48,12,48,13],[45,12,45,13],[46,12,46,13],[63,16,63,17],[60,1,60,17],[12,4,12,9],[28,3,28,9],[29,3,29,9],[20,0,20,18],[21,0,21,18],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[40,16,40,17],[38,12,38,13],[38,14,38,15],[38,16,38,17],[60,0,61,0],[16,11,16,13],[17,11,17,13],[40,12,40,13],[49,16,49,17],[49,12,49,13],[47,2,47,5],[34,18,35,18],[34,11,35,11],[34,12,35,13],[0,0,0,18],[43,10,44,10],[43,11,44,11],[10,5,10,17],[43,18,44,18],[22,0,22,18],[43,2,44,5],[43,16,44,17],[43,14,44,15],[43,12,44,13],[24,0,24,15],[38,2,38,5],[38,6,38,9],[1,0,1,18],[43,1,44,1],[40,2,40,5],[40,6,40,9],[43,6,44,9],[34,14,35,15],[34,16,35,17],[39,12,39,13],[3,0,3,18],[2,0,2,18],[4,16,4,17],[48,6,48,9],[49,2,49,5],[12,22,12,24],[57,0,57,2],[40,14,40,15],[45,16,45,17],[34,6,35,9],[34,10,35,10],[48,16,48,17],[46,16,46,17],[39,2,39,5],[57,3,57,15],[53,11,53,15],[39,6,39,9],[26,19,26,20],[43,0,44,0],[36,6,36,9],[36,12,36,13],[36,14,36,15],[39,16,39,17],[5,16,5,17],[45,6,45,9],[46,6,46,9],[47,6,47,9],[5,2,5,9],[36,2,36,5],[24,19,25,21],[30,3,30,9],[45,2,45,5],[46,2,46,5],[47,16,47,17],[8,16,8,17],[36,16,36,17],[37,2,37,5],[37,6,37,9],[37,12,37,13],[37,14,37,15],[37,16,37,17],[34,2,35,5],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[47,12,47,13],[39,14,39,15]]}
[]
[]
["Метрологическая служба"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(F40,\"-\",D41)","v":"-"},null,{"$f":"IF(Условия!A6 = \"пов\",\"Повер\",\"Калибров\")","v":"Повер"},null,{"$f":"IF(Условия!A6 = \"пов\",\"повер\",\"калибров\")","v":"повер"}]
[{"$f":"CONCATENATE(\"Протокол \",S5,\"ки №\")","v":"Протокол поверки №"},null,{"$f":"IF(Условия!A6=\"пов\",Условия!D43,CONCATENATE(\"П- \",Условия!D43))","v":"GGG-м-203-2019"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Дата:",null,{"$f":"Условия!F30","v":"2019-07-15"}]
[{"$f":"CONCATENATE(\"Тип \",S5,\"ки:                                         Периодическая\")","v":"Тип поверки:                                         Периодическая"}]
["1. Сведения о средстве измерения:"]
["Преобразователь давления измерительный",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(Условия!S53:S124,Условия!A52)","v":"Метран-100"},null,null,"\\55555",null,null,null,null,"Реестр№",null,{"$f":"Условия!B52","v":"22235-01"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(наименование, тип средства измерений)"]
["Принадлежащего: ",null,null,null,null,"контора"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(наименование юридического лица)"]
["Заводской №:",null,null,null,111,null,null,null,null,null,"Предел погрешности : ",null,{"$f":"Q13","v":"+"},{"$f":"INDEX(Условия!T53:T124,Условия!A52)","v":0.1},"%","или","+",{"$f":"E14*N13/100","v":1.6000000000000003E-3}]
["Предел измерения: ",null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,"Вариация",null,null,{"$f":"INDEX(Условия!V53:V124,Условия!A52)","v":0.1},"%"]
["Измеряемый параметр: Давление"]
[{"$f":"CONCATENATE(\"2. Условия проведения \",S5,\"ки:\")","v":"2. Условия проведения поверки:"}]
["температура",null,null,null,null,null,null,null,null,20,"°С,","напряжение питания",null,null,null,24,"В"]
["относительная влажность",null,null,null,null,null,null,null,null,35,"%,","сопротивление нагрузки",null,null,null,500,"Ом"]
["атмосферное давление",null,null,null,null,null,null,null,null,100,"кПа"]
[{"$f":"CONCATENATE(\"3. Средства \",S5,\"ки:\")","v":"3. Средства поверки:"}]
[]
[]
[]
[]
["(тип, зав. №, кл. точности)"]
["Максимальная абсолютная погрешность эталона давления "]
[{"$f":"IF(M27=\"мА\",\"Максимальная абсолютная погрешность эталона силы тока\",IF(M27=\"В\",\"Максимальная абсолютная погрешность эталона напряжения\",\"НАРТ коммуникатор цифровой интерфейс\"))","v":"НАРТ коммуникатор цифровой интерфейс"}]
[{"$f":"CONCATENATE(\"4. Проведение \",S5,\"ки:\")","v":"4. Проведение поверки:"}]
["4.1 Внешний осмотр",null,null,"Годен",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D29 = \"Соответствует\", 0,1)","v":1}]
["4.2 Опробование",null,null,"Годен",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D30 = \"Соответствует\", 0,1)","v":1}]
[]
["5. Определение основной погрешности и вариации"]
[]
["5.1 Первый цикл определения метрологических характеристик.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(до юстировки)"]
["Контро-лируемая точка",{"$f":"CONCATENATE(\"Задаваемое давление, \",H14,\" повышение давления\")","v":"Задаваемое давление,  повышение давления"},"Расчётное значение тока, mA",null,null,null,{"$f":"IF(Q15=\"мА\",\"Выходной сигнал датчика, mA\", CONCATENATE(\"Выходной сигнал датчика,  \", INDEX(AB36:AB43,AB35)))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,"Приведен-ная погреш-ность датчика,\n %",{"$f":"CONCATENATE(\"Задаваемое давление \",H14, \" понижение давления\")","v":"Задаваемое давление  понижение давления"},{"$f":"C35","v":"Расчётное значение тока, mA"},null,{"$f":"G35","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"Приведен-ная погреш-ность датчика,\n %",null,"Вариация,  \n%"]
[]
["Начальная",0,null,null,null,null,4.0041095335000003,4.0082000000000004,4.0082000000000004,4.0082000000000004,null,{"$f":"B37","v":0},null,null,4.0001531774999997,4.0021000000000004]
["25±5%",{"$f":"B41/4","v":0.4},null,null,null,null,8.0011772785000002,8.0007999999999999,8.0007999999999999,8.0007999999999999,null,{"$f":"B38","v":0.4},null,null,8.0000568945000001,7.9912000000000001]
["50±5%",{"$f":"B41/2","v":0.8},null,null,null,null,11.996726378,12.000299999999999,12.000299999999999,12.000299999999999,null,0.8,null,null,12.001803118,11.9971]
["75±5%",{"$f":"B41/4*3","v":1.2000000000000002},null,null,null,null,16.002367686500001,16.004300000000001,16.004300000000001,16.004300000000001,null,1.2000000000000002,null,null,16.0025602525,16.000900000000001]
["Конечная ",{"$f":"E14","v":1.6},null,null,null,null,19.9977285965,20.0017,20.0017,20.0017]
[]
["5.2 Второй цикл определения метрологических характеристик.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(после юстировки)"]
["Контро-лируемая точка",{"$f":"CONCATENATE(\"Задаваемое давление, \",H14,\" повышение давления\")","v":"Задаваемое давление,  повышение давления"},"Расчётное значение тока, mA",null,null,null,"Выходной сигнал датчика, mA\n",null,null,null,"Приведен-ная погреш-ность датчика,\n %",{"$f":"CONCATENATE(\"Задаваемое давление \",H14, \" понижение давления\")","v":"Задаваемое давление  понижение давления"},{"$f":"C44","v":"Расчётное значение тока, mA"},null,"Выходной сигнал датчика, mA\n",null,"Приведен-ная погреш-ность датчика,\n %",null,"Вариация,  \n%"]
[]
["Начальная",0,null,null,null,null,4.0015230219999998,null,null,null,null,{"$f":"B46","v":0},null,null,4.0041029687499998]
["25±5%",{"$f":"B50/4","v":0.4},null,null,null,null,7.9938225702499999,null,null,null,null,{"$f":"B47","v":0.4},null,null,8.0028950547500006]
["50±5%",{"$f":"B50/2","v":0.8},null,null,null,null,11.996678236499999,null,null,null,null,0.8,null,null,11.995299639000001]
["75±5%",{"$f":"B50/4*3","v":1.2000000000000002},null,null,null,null,16.003039479249999,null,null,null,null,1.2000000000000002,null,null,16.0020350725]
["Конечная ",{"$f":"E14","v":1.6},null,null,null,null,20.004168616249999]
[]
[]
[]
[]
[]
["Предел допустимой основной погрешности/вариации"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(S5,\"ка производилась по:  \",\"\")","v":"поверка производилась по:  "}]
[]
[]
["Заключение:",{"$f":"IF(S5=\"повер\",CONCATENATE(A9,\", заводской №\",E13))","v":"Преобразователь давления измерительный, заводской №111"}]
[null,"Годен"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(Q5,\"ку провёл:  Супер метролог инженер\")","v":"Поверку провёл:  Супер метролог инженер"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                      ",null,null,null,{"$f":"CONCATENATE( Условия!D40)","v":"Медведев М.М."}]