## Расчет
Протокол поверки № _____/2
термометра сопротивления
Принадлежащего:
Тип:
Условное обозначение НСХ: | M100 | 0.00385 | С-1
Диапазон измерений:
Класс допуска: | B
Заводской номер:
Место проведения поверки: | Новороссийский филиал ФБУ “Краснодарский ЦСМ”
Условия поверки: | температура 22,60 0С, влажность 64 %, давление 759,38 мм рт. ст
Методика поверки: | ГОСТ Р 8.624-2006 "Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки".
Средства поверки: | Платиновый термометр сопротивления вибропрочный эталонный ПТСВ-4-2 № 343, 2 разряд, ПГ 0,01º, дейст. до 29.09.2013 г.; Измеритель температуры двухканальный МИТ 2.05 № 023, ПГ (0,0005+10-5*R)Ом, дейст. до 27.06.14 г.; Калибратор- измеритель унифицированных сигналов ИКСУ-260 №232-0002, ПГ± 0,01Ом, дейст. до 22.06.2014 г.; Паровой термостат ТП-5 № 1892, действителен до 04.12.2013г.; Нулевой термостат ТН-3 № 017,действителен до 04.12.2013 г.; мегаомметр Е6-24 № 5141, ПГ ± 3%, действителен до 19.07.2014г.;
Проведение поверки и обработка результатов поверки
1.Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности: замечаний нет, соответствует п.10.1. ГОСТ Р 8.624-2006.
2.Проверка электрического сопротивления изоляции термометра сопротивления: согласно п.6.3 ГОСТ Р 8.625-2006.
3.Проверка отклонения сопротивления ТС от НСХ:
Температура | Сопротивление |  | Температура |  | Сопротивление
эталонного ТС, 0С | поверяемого |  | эталонного ТС, 0С |  | поверяемого
| ТС, Ом |  |  |  | ТС, Ом
-0.02 | 50.081 |  | 99.474 |  | 71.408
-0.019 | 50.08 |  | 99.47 |  | 71.405
-0.02 | 50.08 |  | 99.465 |  | 71.404
-0.02 | 50.079 |  | 99.461 |  | 71.402
-0.02 | 50.08 |  | 99.465 |  | 71.405
-0.019 | 50.08 |  | 99.469 |  | 71.403
-0.018 | 50.078 |  | 99.471 |  | 71.404
-0.019 | 50.079 |  | 99.48 |  | 71.404
-0.021 | 50.08 |  | 99.483 |  | 71.405
-0.022 | 50.08 |  | 99.485 |  | 71.406
3.1.Критерий годности поверяемого ТС:
При температуре от минус 5˚Cдо плюс 30˚C |  |  | При температуре от 90˚Cдо 103˚C
tx= | -0.0198 | ˚C | tx= | 99.4723 | ˚C
Rk(tx)= | 50.0797 | Ом | Rk(tx)= | 71.4046 | Ом
Rнсх (tx)= | 99.9916 | Ом | Rнсх (tx)= | 138.3865 | Ом
dR/dt= | 0.426 | Ом/0С | dR/dt = | 0.215 | Ом/0С
U= | 0.0299 | Ом | U= | 0.025 | Ом
Допуск ТС ±∆tx= | 0.2999 | ˚C | ±∆tx= | 0.79736 | ˚C
(Rk(tx)-Rнсх (tx)+U)/dR/dt≤ +∆tx |  |  | (Rk(tx)-Rнсх (tx)+U)/dR/dt≤ +∆tx
(Rk(tx)-Rнсх (tx)-U)/dR/dt≥ -∆tx |  |  | (Rk(tx)-Rнсх (tx)-U)/dR/dt≥ -∆tx
-117.0938 | ≤ | 0.2999 | -311.4276 | ≤ | 0.79736
-117.2342 | ≥ | -0.2999 | -311.6602 | ≥ | -0.79736
4.Заключение: | Термометр сопротивления |  | НЕ ГОДЕН | по классу | B
Поверитель: | ______________________________ |  |  | А.Ю. Ковалев
Дата поверки: | 2026-07-29

## Функция
Тип НСХ | R |  |  |  |  | A
Pt50 | 50 |  |  |  |  | B
Pt100 | 100 |  |  |  |  | C
M50 | 50
M100 | 100
Коэф α | Металл | R100 для 50 | R100 для 100 | Δt в 0 | Δt в 100
0.00385 | Pt | 69.25 | 138.5 | 0.39 | 0.375
0.00391 | Pt | 69.55 | 139.1 | 0.4 | 0.385
0.00428 | Медь | 71.4 | 142.8 | 0.43 | 0.43
0.00426 | Медь | 71.3 | 142.6 | 0.426 | 0.426 |  | R100=a*R0*100+R0
a=(R100-R0)/R0*100
R0*(1+AT+BTT+CTTT(T-100))
R0*(1+AT+BTT)